GY-YWJ 变压器油位计校验装置

使用说明书

- Explanation

武汉恒新国仪科技有限公司   Wuhan Hengxin Guo Yi Technology Co., Ltd.

目录

前言.....................................................1

安全指南.................................................2

- 贮存、运输...........................................3

- 安装、配线...........................................3

- 产品概述.............................................5

- 技术指标.............................................6

- 主要功能和特点.......................................7

- 开机准备：...........................................8

- 测试项目：..........................................10

- 动作特性测试:....................................11

- 油位刻度校验:....................................11

- 密封性测试:......................................11

- 注意事项............................................12

- 装箱清单............................................13

- 微型打印机模板......................................14

变压器用油位计试验导则..............................15

变压器油位计校验装置

# 前  言

尊敬的客户：

感谢您使用本公司的产品，请您在使用前先仔细阅读本产品使用说明书，掌握正确的使用和操作方法，严格按照使用说明书进行安装和操作。

请妥善保管使用本说明书，以便能随时查阅。

使用过程中，如对设备操作程序有不明之处，请参阅使用说明书，并严格按照说明书所述进行操作，这将有助于正确使用本产品。

如有问题，请拨打我公司技术咨询电话与我们联系，我们将随时为您提供最优质的服务。

# 安全指南

为便于设备能正常使用，请认真阅读以下内容，并严格按使用说明书操作：

- 请遵守设备和说明书上标示各种警告；

- 检测台受损或部件不完备时，请不要使用，否则有可能发生事故；

- 检测台使用前必须可靠接地，接地线不可与其它大电流负载共同接地，应分别接地，且接地配线必须越短越好。

- 设备电源是采用交流220伏单相供电方式；

- 检测台底座配有四个轮子，移动或推动校验台前应先将轮子解锁（压扣把手压下表示锁死，拉起压扣把手即解除锁定）。

- 请妥善保存本说明书，以便随时查阅；

- 贮存、运输

- 本产品出厂前均经过严格的质量检验，并做防撞、防振等包装处理，但在运输途中可能因搬运或严重撞击造成产品损坏，因此请即时开箱进行检查。如发现包装箱有明显损坏痕迹或产品有损坏时，应及时与本公司联系。

- 拆开包装箱移出检测台后，应检查检测台底座的轮子是否锁住（压扣把手压下表示锁住，拉起压扣把手即解除锁定），如果轮子锁住，请解锁后再推动检测台。

- 本检测台属于精密电子产品，如不及时安装使用或长期不使用时，应将其贮存在干燥、洁净的库房内，使用防水布或防尘布罩住，防止灰尘浸入。

- 安装、配线

- 安装环境

- 环境温度-10℃～+50℃，湿度≤85%，环境温度无剧烈变化场所；

- 无强电磁干扰、腐蚀、易燃易爆气体或液体的场所；

- 坚固无振动场所；

- 若超出以上环境要求，用户应采取适当措施，以确保设备的安全。

- 安装方法

- 将检测台放置在平坦坚固地面上，将四个轮子锁紧。

- 将空压机放置到检测台附近，用气管连接。

本检测台工作时应使正面、背面及侧面留有足够的工作空间，便于检测台的操作、拆卸检修、清理等工作，如图1所示。

1550mm

700mm

- 配线

- 检测台采用单相供电，配线时配线规格的选定，请按照电工法规之规定实行配线，保障安全。

- 检测台使用前必须可靠接地，接地线不可与其他大电流负载共同接地，必须分别接地，接地配线必须越短越好。

- 产品概述

油位计是油浸式变压器的油位指示和报警装置，是保护油箱的重要组件。若是油位系统出现故障，不能可靠报警，会造成变压器箱体及油枕的破坏，导致变压器停运或发生重大事故。油位计的运行可靠性，直接关系到变压器的安全。

检测油位计的引用标准是机械部JB/T10692-2018，主要对以下项目开展检测：外观质量检查、高低位报警信号接点可靠性测试；油位指针刻度校验；密封压力及密封性能。该校验装置主要用于油浸式电力设备上油位计的校验，其模拟油浸式电力设备内油位变化时油位计的动作机理，测试系统的原理框图和系统组成如图1所示。

安装法兰

被校验油位计

图1 方框图

- 技术指标

- 4.1工作环境温度： -10～+40℃

- 4.2主机工作电源： AC220±10%V、50±1 Hz

- 4.3空压机工作电源：AC220±10%V、50±1Hz

- 4.4主机功率： 400W

- 4.5空压机功率  1.5KW

- 4.6主油箱容积：292L

- 4.7测试罐容积：201L

- 4.8密封试验压力：5～200 kPa

- 4.9密封试验时间：5～180 min

- 4.10传感器精度等级：0.5级；整机精度等级：≦1.5级

- 4.11试验介质：油位计试验介质为变压器用绝缘油

- 4.12存储容量：可无限存储多组校验数据

- 4.13操作方式：微机测控

- 4.14显示方式：19吋真彩液晶显示

- 4.15主机尺寸：1550×700×1850 mm

- 4.16主机重量：≤150kg

- 4.17设备类型：带轮台式设备、非便携式装置

- 4.18外形尺寸：长度≤1550 mm，宽度≤700mm，方便进出电梯及试验室

- 主要功能和特点

功能及特点：

- 压力采集方式：动态自动实时采集

- 装夹方式：法兰螺母锁紧。

- 动作特性校验方式：通过模拟真实油位上升和下降，对油位计低位报警和高位报警电接点测试。

- 密封性测试：压力、密封时间参数自主设置，密封测试自动完成。

- 安全性能：安全保护措施完备，具有超压保护。 避免压力过高导致设备损坏。

- 校验范围 ：适用于国产及进口各种型号油位计的校验。

- 开机准备：

- 接空压机外部供电电源，将空气压缩机面板上面红色的开关拨至“ON”或“1”转态时，空气压缩机开始工作，	按至“OFF”或“0”转态时空气压缩机停止工作。

- 首次使用请向主油箱注入200L左右变压器油。

- 打开校验装置电源开关，此时面板上的红色或绿色指示灯亮起，系统处于通电状态，面板布局如下图：

图1. 仪器操作面板平面图

- 图2. 面板接线平面图

- 1.将油位计安装在相应的法兰盘上，打开电源开关，检查油位计密封圈是否完好，锁好安装螺母，保证油位计被压紧且密封良好。

- 2.将油位计报警信号线接至校验台对应信号接线孔。

- 测试项目：

## 测试台主界面

## 基本设置：

在检测参数设置中，点击“产品编号”参数栏，输入“产品编号”；点击“产品型号”参数栏，输入“产品型号”。

- 动作特性测试：

  - 初始化：点击“初始化”按钮，此时下面“满量程标定”和“零点标定”依次由灰色变为黑色。先进行“满量程标定”这时测试罐内油位会上升，注意观察油位到了被测试油位计高位（MAX）红色区（图1）时点击“满量程标定”，然后油位会缓慢下降，此时注意观察当油位降到被测油位计低位（MIN）红色区域时点击“零点标定”。注意：一定要先进行“满量程标定”再进行“零点标定”只有初始化完成了才可以做其他项测试。

  - 图1

  - 图2

  - 注意：相同型号的油位计不需要重复标定。

  - 低油位报警信号测试：点击低位报警测试按钮，这时测试罐内油位上升到合适位置自动停止，然后慢慢卸油当油位计低位报警接点发出信号记录测试结果，提示栏显示“低位报警测试完毕”。当提示栏出现“低位报警测试中止！”时请确认油位计电接点和接线是否正确。

  - 高油位报警信号测试：点击“高位报警”测试按钮，这时测试罐内油位上升，当高位报警接点发出信号停止注油记录测试结果，提示栏显示“高位报警测试完毕”。当提示“高位报警测试中止”时请确认油位计电接点和接线是否正确。

- 油位计刻度校验测试：

  - 在“用户输入表显油位”栏左侧任意选择4个油位校验点，再点击“油位校验”油位开始上升，到了第一个校验点停止，提示栏提示在右侧“请输入表显油位”输入被校验油位计此时的刻度值再点击确定，油位继续上升到第二个校验点油位停止上升，提示栏再次提示在“请输入表显油位”输入被校验油位计此时的刻度值再点击确定。同样方法直到所选校验点全部校验完成。

  - 注意：仔细观察油位计刻度值填入，校验结果与填入数据准确度有关。

- 密封性测试：

  - 安装好油位计，不能漏气。

  - 按国家标准或参考油位计出厂报告设置好密封压力值和时间。密封时间5-180分钟内除了快捷选择也可以自定义设置。

  - 点击“开始测试”按键自动加压到设定压力值开始测试，到了设置时间出示当前实时压力值人工判断“合格”还是“不合格”，同时设备有一个自动泄压过程。

  - 特别注意：密封性测试完成后一定要先点“放气”按钮将压力泄放，这时千万不能点“快速排油”由于压力太高有可能对设备造成损坏。

- 注意事项

- 新开封未使用的油位计测试前一定要仔细检查：油位计是否被绑定或有螺帽固定，如果被绑定一定要拆开，浮球杆是否灵活；油位计密封圈是否配备和完好，否则会造成测试时漏油和压力升不上去测试失败。

- 测试完毕，更换油位计时，一定要用鼠标点击“快速排油”键，把机器罐体内绝缘油和压力泄放完，观察实时油位接近“0”，压力小于0.5Kpa时，才能拆卸油位计。

- 4.先电脑关机再关电源，以免文件丢失和系统崩溃！

- 5.本说明书中图示及说明因版本因素可能与实物有细微差别，请以实物为准。

- 6.产品贮存中应注意防潮、防火。

- 7.未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效！

- 装箱清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备及配件 |  |  |  |
| 1 | 变压器油位计校验装置 | 台 | 1 |
| 2 | 主油箱（内置）测试罐 | 套 | 1 |
| 3 | 静音空压机（外置） | 台 | 1 |
| 4 | 测试连接线 | 套 | 1 |
| 5 | 键盘、鼠标 | 套 | 1 |
| 6 | 专用密封盘及密封垫 | 套 | 1 |
| 7 | 说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 9 | 合格证 | 张 | 1 |
| 10 | 出厂检测报告 | 张 | 1 |
| 11 | 装箱清单 | 张 | 1 |

- 微型打印机模板

产品编号：NO.2504679

产品型号：YZF  2-140TH

# 试验时间：10月28日 12：18

低位报警值（%）：0

高位报警值（%）：0

测试刻度点（%）：

0.0

0.0

0.0

0.0

误差（%） ：

0.0

0.0

0.0

0.0

密封性：

检测时间：00/00/00   00:00

- JB/T10692-2018变压器用油位计试验导则

- （摘要）

# 7  试验分类及试验项目

## 7.1  试验分类

7.1.1  例行试验

指每一只油位计均应进行的试验。

7.1.2 型式试验

# 指对每一种油位计进行的定期试验，用其验证按同一技术规范制造的油位计是否均满足除例行试验

外所规定的要求。

正常生产时，油位计的型式试验应每三年进行一次。有下列情况之一时，则须进行全部型式试验： ——新产品或常规产品转厂生产的试制定型鉴定；

——常规产品的材料、工艺有较大改变，且可能影响产品性能；

——产品停产超过六个月又恢复生产；

——例行试验结果与上次型式试验结果有较大差异；

——上级质量监管部门提出进行型式试验的要求。

## 7.2 试验项目

7.2.1  例行试验

油位计应进行下列例行试验：

——外观质量检查(见8.1);

——压力(气压)密封试验(见8.2);

——绝缘电阻试验(见8.3)

——电气强度试验(见8.4);

——动作特性试验(见8.5)。

7.2.2 型式试验

油位计除应进行7.2.1的全部试验项目外，还应进行下列型式试验：

——压力(油压)密封试验(见8.6);

——真空密封试验(见8.7);

——动作可靠性试验(见8.8);

——外壳防护性能试验(见8.9)。

8  试验要求及试验方法

## 8.1  外观质量检查

目测检查油位计，其外观和表面处理情况应符合6.2的要求。

## 8.2 压力(气压)密封试验

将油位计法兰与气压装置连通，当试验压力达到6.3.1的规定值时，油位计的壳体油腔部位应无渗漏及变形。

## 8.3 绝缘电阻试验

采用1000V 的绝缘电阻表测量绝缘电阻，其测量结果应满足6.7的要求。

## 8.4 电气强度试验

为了验证油位计是否符合6.8的要求，需进行电气强度试验。试验应在环境温度为15℃~35℃、相 对湿度不大于75%时进行。

在电气接点之间及电气接点与壳体间施加2kV、历 时 1min 的正弦工频交流电压，应无击穿或闪络 现象。

## 8.5 动作特性试验

8.5.1 指针式油位计

将油位计安装在专用试验装置上，在信号输出端接入指示装置，此时油位计指针在最低位置且油位 计应发出报警信号，测量并记录此时对应的油位值。

打开注油阀门，启动油泵，使油位逐渐升高，当指针指示到度盘标示范围时，测量并记录至少4 点(包括最低工作温度和最高工作温度点)的油位值。

继续注油，使油位逐渐升高至最高油位，此时油位计应发出报警信号。

然后再放油，使其达到规定温度下的油量，测量并记录此时对应的油位值。

再重复两次上述测量，取三次测量的油位平均值，检查其是否符合6.9.1的要求。

8.5.2 磁翻板式油位计

将油位计安装在专用试验装置上，在信号输出端接入指示装置，此时油位在最低位置且油位计应发 出报警信号。

打开注油阀门，启动油泵，使油位逐渐升高，当油位达到最低工作温度的油位时，指示器即刻翻转， 报警信号切除，测量并记录此时对应的油位值。

继续注油，使油位逐渐升高至最高工作温度的油位，指示器再次翻转，此时油位计应发出报警信号。 然后再放油，使其达到规定温度下的油量，测量并记录此时对应的油位值。

再重复两次上述测量，取三次测量的油位平均值，检查其是否符合6.9.2的要求。

8.5.3  管式油位计

将油位计安装在专用试验装置上，在信号输出端接入指示装置(如果有),此时油位在最低位置且 油位计应发出报警信号。

打开注油阀门，启动油泵，使油位逐渐升高，当浮标脱离最低油位时，测量并记录至少4点(包括 最低工作温度和最高工作温度点)的油位值。

继续注油，使浮标逐渐升高至最高油位，此时油位计应发出报警信号(如果有指示装置)。

然后再放油，使其达到规定温度下的油量，测量并记录此时对应的油位值。

再重复两次上述测量，取三次测量的油位平均值，检查其是否符合6.9.3的要求。

## 8.6 压力(油压)密封试验

将油位计安装在专用试验装置上，入口与装有变压器油的油压装置连通，按6.3.2的规定，当试验 压力达到恒定值时，在规定时间内各连接密封处应无渗漏，且油位计无变形。

注：试验介质可用煤油代替，温度为室温，其余按6.3.2的规定。